## Контроль стыковки ОК с ААП
device | command | argument | expectedValue | description | lowerLimit | upperLimit | showStep | channel
PSH_73610 | SetCurrent | 0,02 | - | Установка тока 0.02 A c ИП PSH-73610 | 0.0198 | 0.0202 | 1 | 1
PSH_73610 | SetVoltage | 27 | - | Установка напряжения 27 В 0.02 A c ИП PSH-73610 | 23 | 27 | 1 | 1
PSH_73610 | PowerOn | 1 | - | Подача напряжения 27 В 0.02 A c ИП PSH-73610 | 0 | 0 | 1 | 1
PCI_1762 | None | 0 | - | Контроль сигнала IDI0 на PCI-1762 №1 | 0 | 0 | 1 | 1
PSH_73610 | PowerOff | 0 | - | Отключение PSH-73610 | 0 | 0 | 1 | 1

## Установка Uпит Номинал
device | command | argument | expectedValue | description | lowerLimit | upperLimit | showStep | channel
PSH_73610 | SetCurrent | 0 | - | Установка тока на PSH-73610 в соответствии с выбранным режимом | 0 | 0 | 1 | 1
PSH_73610 | SetVoltage | 0 | - | Установка напряжения на PSH-73610 в соответствии с выбранным режимом | 0 | 0 | 1 | 1
PCI_1762 | Commutate_0 | 195 | - | Замыкание реле R0, R1, R6, R7 на PCI-1762 №1 | 0 | 0 | 1 | 1
PSH_73610 | PowerOn | 1 | - | Подача напряжение питания с PSH-73610 | 0 | 0 | 1 | 1
PCI_1762 | Commutate_1 | 24 | - | Замыкание реле R11, R12 на PCI-1762 | 0 | 0 | 1 | 1
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль напряжения питания GDM-78261 | 0 | 0 | 1 | 1
PSH_73610 | correct_voltage | 27 | - | Корректировка напряжения питания PSH-73610 | 0 | 0 | 1 | 1
PCI_1762 | Commutate_1 | 96 | - | Размыкание реле R11, R12 замыкание реле R13, R14 на PCI-1762 | 0 | 0 | 1 | 1
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль напряжения 9В GDM-78261 | 0 | 0 | 1 | 1

## Установка Uпит Минимум
device | command | argument | expectedValue | description | lowerLimit | upperLimit | showStep | channel
PSH_73610 | SetCurrent | 0 | - | Установка тока на PSH-73610 в соответствии с выбранным режимом | 0 | 0 | 1 | 1
PSH_73610 | SetVoltage | 0 | - | Установка напряжения на PSH-73610 в соответствии с выбранным режимом | 0 | 0 | 1 | 1
PCI_1762 | Commutate_0 | 195 | - | Замыкание реле R0, R1, R6, R7 на PCI-1762 №1 | 0 | 0 | 1 | 1
PSH_73610 | PowerOn | 1 | - | Подача напряжение питания с PSH-73610 | 0 | 0 | 1 | 1
PCI_1762 | Commutate_1 | 24 | - | Замыкание реле R11, R12 на PCI-1762 | 0 | 0 | 1 | 1
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль напряжения питания GDM-78261 | 0 | 0 | 1 | 1
PSH_73610 | correct_voltage | 27 | - | Корректировка напряжения питания PSH-73610 | 0 | 0 | 1 | 1
PCI_1762 | Commutate_1 | 96 | - | Размыкание реле R11, R12 замыкание реле R13, R14 на PCI-1762 | 0 | 0 | 1 | 1
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль напряжения 9В GDM-78261 | 0 | 0 | 1 | 1

## Установка Uпит Максимум
device | command | argument | expectedValue | description | lowerLimit | upperLimit | showStep | channel
PSH_73610 | SetCurrent | 0 | - | Установка тока на PSH-73610 в соответствии с выбранным режимом | 0 | 0 | 1 | 1
PSH_73610 | SetVoltage | 0 | - | Установка напряжения на PSH-73610 в соответствии с выбранным режимом | 0 | 0 | 1 | 1
PCI_1762 | Commutate_0 | 195 | - | Замыкание реле R0, R1, R6, R7 на PCI-1762 №1 | 0 | 0 | 1 | 1
PSH_73610 | PowerOn | 1 | - | Подача напряжение питания с PSH-73610 | 0 | 0 | 1 | 1
PCI_1762 | Commutate_1 | 24 | - | Замыкание реле R11, R12 на PCI-1762 | 0 | 0 | 1 | 1
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль напряжения питания GDM-78261 | 0 | 0 | 1 | 1
PSH_73610 | correct_voltage | 27 | - | Корректировка напряжения питания PSH-73610 | 0 | 0 | 1 | 1
PCI_1762 | Commutate_1 | 96 | - | Размыкание реле R11, R12 замыкание реле R13, R14 на PCI-1762 | 0 | 0 | 1 | 1
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль напряжения 9В GDM-78261 | 0 | 0 | 1 | 1

## Проверка ОК НУ
device | command | argument | expectedValue | description | lowerLimit | upperLimit | showStep | channel
АТН_8030 | SetCurrent | 0 | - | Установка контролируемого сигнала 0 А | 0 | 0 | 1 | 1
PSH_73630 | SetCurrentLimit | 0 | - | Установка ограничения по току на PSH_73630 | -1e-05 | 1e-05 | 1 | 1
PSH_73630 | SetVoltage | 5 | - | Установка напряжения +5В на источнике PSH_73630 | 4.95 | 5.05 | 1 | 1
АТН_8030 | PowerOn | 0 | - | Подача контролируемого сигнала 0 А | 0 | 0 | 1 | 1
PSH_73630 | PowerOn | 0 | - | Подача питания +5В с PSH_73630 | 0 | 0 | 1 | 1
PCI_1762 | Commutate_0 | 243 | - | Замкнуть реле R4, R5 на PCI-1762 №1 | 0 | 0 | 1 | 1
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль выходного сигналла 0 А | -0.1 | 0.1 | 1 | 1
АТН_8030 | PowerOff | 0 | - | Отключение контролируемого сигнала 0 А | 0 | 0 | 1 | 1
PSH_73630 | PowerOff | 0 | - | Отключение питания +5В с PSH_73630 | 0 | 0 | 1 | 1
АТН_8030 | SetCurrent | 6.43 | - | Установка контролируемого сигнала 45 А | 6.435 | 6.565 | 1 | 1
PSH_73630 | SetCurrentLimit | 6.43 | - | Установка ограничения по току на PSH_73630 | 6.11 | 6.75 | 1 | 1
PSH_73630 | SetVoltage | 5 | - | Установка напряжения +5В на источнике PSH_73630 | 4.95 | 5.05 | 1 | 1
PSH_73630 | PowerOn | 0 | - | Подача питания +5В с PSH_73630 | 0 | 0 | 1 | 1
АТН_8030 | PowerOn | 0 | - | Подача контролируемого сигнала 45 А | 0 | 0 | 1 | 1
GDM_78261 | GetCurrent | 0 | - | Контроль выходного сигнала 45 А | 2.77 | 3.26 | 1 | 1
PSH_73630 | PowerOff | 0 | - | Снятие выходного сигнала 45 А | 0 | 0 | 1 | 1
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль пульсаций выходного сигнала | 0 | 0 | 1 | 1
None | CalculateCoefficient_UCAT | 6.43 | 0.067 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчи-танного коэффициента преобразования с эталоном | 0.065 | 0.069 | 1 | 1
АТН_8030 | SetCurrent | 12.86 | - | Установка контролируемого сигнала 90 А | 12.21 | 13.5 | 1 | 1
PSH_73630 | SetCurrentLimit | 14.13 | - | Установка ограничения по току на PSH_73630 | 13.998 | 14.27 | 1 | 1
PSH_73630 | SetVoltage | 5 | - | Установка напряжения +5В на источнике PSH_73630 | 4.95 | 5.05 | 1 | 1
PSH_73630 | PowerOn | 0 | - | Подача питания +5В с PSH_73630 | 0 | 0 | 1 | 1
АТН_8030 | PowerOn | 0 | - | Подача контролируемого сигнала 90 А | 0 | 0 | 1 | 1
GDM_78261 | GetCurrent | 0 | - | Контроль выходного сигнала 90 А | 5.55 | 6.52 | 1 | 1
GDM_78261 | GetCurrent | 0 | - | Контроль пульсаций выходного сигнала | 0 | 0 | 1 | 1
PSH_73630 | PowerOff | 0 | - | Снятие выходного сигнала 90 А | 0 | 0 | 1 | 1
None | CalculateCoefficient_UCAT | 12.86 | 0.067 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчи-танного коэффициента преобразования с эталоном | 0.065 | 0.069 | 1 | 1
АТН_8030 | SetCurrent | 19.29 | - | Установка контролируемого сигнала 135 А | 19.0971 | 19.483 | 1 | 1
PSH_73630 | SetCurrentLimit | 21.219 | - | Установка ограничения по току на PSH_73630 | 21.006 | 20.421 | 1 | 1
PSH_73630 | SetVoltage | 5 | - | Установка напряжения +5В на источнике PSH_73630 | 4.95 | 5.05 | 1 | 1
PSH_73630 | PowerOn | 0 | - | Подача питания +5В с PSH_73630 | 0 | 0 | 1 | 1
АТН_8030 | PowerOn | 0 | - | Подача контролируемого сигнала 135 А | 0 | 0 | 1 | 1
АТН_8030 | PowerOff | 0 | - | Снятие выходного сигнала 135 А | 0 | 0 | 1 | 1
АТН_8030 | PowerOff | 0 | - | Отключить АТН-8030 | 0 | 0 | 1 | 1
PSH_73630 | PowerOff | 0 | - | Отключить PSH-73630 | 0 | 0 | 1 | 1
PSH_73610 | PowerOff | 0 | - | Отключить PSH-73610 | 0 | 0 | 1 | 1
PCI_1762 | Commutate_1 | 0 | - | Размыкание реле R11, R12, R13, R14 на PCI-1762 | 0 | 0 | 1 | 1
PCI_1762 | Commutate_0 | 0 | - | Размыкание реле PCI-1762 | 0 | 0 | 1 | 1

## Проверка ОК ОУ
device | command | argument | expectedValue | description | lowerLimit | upperLimit | showStep | channel
АТН_8030 | SetCurrent | 0 | - | Установка контролируемого сигнала 0 А | 0 | 0 | 1 | 1
PSH_73630 | SetCurrentLimit | 0 | - | Установка ограничения по току на PSH_73630 | -1e-05 | 1e-05 | 1 | 1
PSH_73630 | SetVoltage | 5 | - | Установка напряжения +5В на источнике PSH_73630 | 4.95 | 5.05 | 1 | 1
АТН_8030 | PowerOn | 0 | - | Подача контролируемого сигнала 0 А | 0 | 0 | 1 | 1
PSH_73630 | PowerOn | 0 | - | Подача питания +5В с PSH_73630 | 0 | 0 | 1 | 1
PCI_1762 | Commutate_0 | 243 | - | Замкнуть реле R4, R5 на PCI-1762 №1 | 0 | 0 | 1 | 1
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль выходного сигналла 0 А | -0.25 | 0.25 | 1 | 1
АТН_8030 | PowerOff | 0 | - | Отключение контролируемого сигнала 0 А | 0 | 0 | 1 | 1
PSH_73630 | PowerOff | 0 | - | Отключение питания +5В с PSH_73630 | 0 | 0 | 1 | 1
АТН_8030 | SetCurrent | 6.43 | - | Установка контролируемого сигнала 45 А | 6.435 | 6.565 | 1 | 1
PSH_73630 | SetCurrentLimit | 6.43 | - | Установка ограничения по току на PSH_73630 | 6.11 | 6.75 | 1 | 1
PSH_73630 | SetVoltage | 5 | - | Установка напряжения +5В на источнике PSH_73630 | 4.95 | 5.05 | 1 | 1
PSH_73630 | PowerOn | 0 | - | Подача питания +5В с PSH_73630 | 0 | 0 | 1 | 1
АТН_8030 | PowerOn | 0 | - | Подача контролируемого сигнала 45 А | 0 | 0 | 1 | 1
GDM_78261 | GetCurrent | 0 | - | Контроль выходного сигнала 45 А | 2.69 | 3.35 | 1 | 1
PSH_73630 | PowerOff | 0 | - | Снятие выходного сигнала 45 А | 0 | 0 | 1 | 1
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль пульсаций выходного сигнала | 0 | 0 | 1 | 1
None | CalculateCoefficient_UCAT | 6.43 | 0.067 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчи-танного коэффициента преобразования с эталоном | 0.065 | 0.069 | 1 | 1
АТН_8030 | SetCurrent | 12.86 | - | Установка контролируемого сигнала 90 А | 12.21 | 13.5 | 1 | 1
PSH_73630 | SetCurrentLimit | 14.13 | - | Установка ограничения по току на PSH_73630 | 13.998 | 14.27 | 1 | 1
PSH_73630 | SetVoltage | 5 | - | Установка напряжения +5В на источнике PSH_73630 | 4.95 | 5.05 | 1 | 1
PSH_73630 | PowerOn | 0 | - | Подача питания +5В с PSH_73630 | 0 | 0 | 1 | 1
АТН_8030 | PowerOn | 0 | - | Подача контролируемого сигнала 90 А | 0 | 0 | 1 | 1
GDM_78261 | GetCurrent | 0 | - | Контроль выходного сигнала 90 А | 5.38 | 6.71 | 1 | 1
GDM_78261 | GetCurrent | 0 | - | Контроль пульсаций выходного сигнала | 0 | 0 | 1 | 1
PSH_73630 | PowerOff | 0 | - | Снятие выходного сигнала 90 А | 0 | 0 | 1 | 1
None | CalculateCoefficient_UCAT | 12.86 | 0.067 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчи-танного коэффициента преобразования с эталоном | 0.065 | 0.069 | 1 | 1
АТН_8030 | SetCurrent | 19.29 | - | Установка контролируемого сигнала 135 А | 19.0971 | 19.483 | 1 | 1
PSH_73630 | SetCurrentLimit | 21.219 | - | Установка ограничения по току на PSH_73630 | 21.006 | 20.421 | 1 | 1
PSH_73630 | SetVoltage | 5 | - | Установка напряжения +5В на источнике PSH_73630 | 4.95 | 5.05 | 1 | 1
PSH_73630 | PowerOn | 0 | - | Подача питания +5В с PSH_73630 | 0 | 0 | 1 | 1
АТН_8030 | PowerOn | 0 | - | Подача контролируемого сигнала 135 А | 0 | 0 | 1 | 1
АТН_8030 | PowerOff | 0 | - | Снятие выходного сигнала 135 А | 0 | 0 | 1 | 1
АТН_8030 | PowerOff | 0 | - | Отключить АТН-8030 | 0 | 0 | 1 | 1
PSH_73630 | PowerOff | 0 | - | Отключить PSH-73630 | 0 | 0 | 1 | 1
PSH_73610 | PowerOff | 0 | - | Отключить PSH-73610 | 0 | 0 | 1 | 1
PCI_1762 | Commutate_1 | 0 | - | Размыкание реле R11, R12, R13, R14 на PCI-1762 | 0 | 0 | 1 | 1
PCI_1762 | Commutate_0 | 0 | - | Размыкание реле PCI-1762 | 0 | 0 | 1 | 1

## DeviceInformation
device | portName | baudRate | description
ATH_8030 | COM12 | 9600
PSH_73610 | COM6 | 2400 | входной сигнал
PSH_73630 | COM13 | 115200
PCI_1762 | COM5 | 2400 | питание
None | None | 9600

## EmergencyBreaking
device | command | argument | description | expectedValue | channel | lowerLimit | upperLimit | showStep
PSH_73610 | PowerOff | - | Отключение питания | - | 0 | 0 | 0 | 0

## Settings
CheckingMode | TableNames
Полная проверка | Контроль стыковки; Установка Uпит Номинал; Проверка ОК ОУ
Отладка | Отладка

## VoltageSupply
VoltageSupplyMode | TableNames
Минимум (ОУ) | Контроль стыковки; Установка Uпит Минимум; Проверка ОК ОУ
Номинал (НУ) | Контроль стыковки; Установка Uпит Номинал; Проверка ОК НУ
Номинал (ОУ) | Контроль стыковки; Установка Uпит Номинал; Проверка ОК ОУ
Максимум (ОУ) | Контроль стыковки; Установка Uпит Максимум; Проверка ОК ОУ

## Отладка
device | command | argument | expectedValue | description | lowerLimit | upperLimit | showStep | channel
ATH_8030 | SetCurrent | 19.29 | - | Установка контролируемого сигнала 135 А | 19.0971 | 19.483 | 1 | 1
ATH_8030 | PowerOn | 0 | - | Подача контролируемого сигнала 135 А | 0 | 0 | 1 | 1
ATH_8030 | PowerOff | 0 | - | Снятие выходного сигнала 45 А ATH_8030 | 0 | 0 | 1 | 1